Nr postępowania: WS3034887251












      
                     Załącznik Nr 2 do SIWZ
PARAMETRY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferent 

……………………

ZAD. 1.  

A. Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, asferyczna, hydrofobowa – 70 szt. 
Producent: ………………………………………………………………………………..

Typ, model soczewki : …………………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………

Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa:
· jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
· akryl hydrofobowy z chromoforem filtrującym światło niebieskie (wolny od zjawiska  glisteningu);
· zawartość wody: < 3%
· filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm;
· współczynnik refrakcji: 1.51;
· współczynnik Abbego: 43;
· całkowita średnica: 12.5 mm;
· średnica optyczna: 6 mm;
· zakres mocy:

od +0.0 do +7.0D (co 1.0D) 
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)

od +31.0 do +32.0D (co 1.0D);
· kształt części optycznej : obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne);
· ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej;
· dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór                       w każdym haptenie (zamknięta pętla);
· angulacja 0°;
· doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone);
· stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
· system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded — injector                              z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & RoII z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm;
· soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. 
B. Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, asferyczna, abberacyjna – 5350 szt. 

Producent: ……………………………………………….
Typ, model soczewki : ………………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………

Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa:

· jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
· akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
· zawartość wody: 26% w stanie równowagi;
· filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
·  współczynnik refrakcji: 1.46;
· współczynnik Abbego: 56;
· całkowita średnica: 12.5 mm;
· średnica optyczna: 6 mm;
· zakres mocy:

od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)

od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)

od +31.0 do +34.0D (co 1.0D);
· kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne);
· ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360” na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
· dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór                       w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);
· angulacja 0°;
· stała A: 118.6 (biometria optyczna ), 118.0 (biometria kontaktowa);
· system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded — injector                      z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & RoII z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm;
· soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.
ZAD. 2.           
A. Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, toryczna, asferyczna  do

     korekcji asygmatyzmu – 400 szt.

Producent: ……………………………………………….
Typ, model soczewki : ………………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………

· Soczewka jednoogniskowa, wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości:
· jednoczęściowa, toryczna, asferyczna;
· przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości);
· akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
· zawartość wody: 26% w stanie równowagi
· filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
· współczynnik refrakcji: 1.46;
· współczynnik Abbego: 56;
· całkowita średnica: 12.5 mm;
· średnica optyczna: 6 mm;
· zakres mocy:

SE od +10.0 do +25.0D (co 0.5D)

Cylinder: +0.75D, +1.5D, +2.25D, +3.0D, +3.75D, +4.5D
· kształt części optycznej: obustronnie wypukła;
· ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części
  
optycznej z obu stron;
· dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór                   w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);
· angulacja 0”;
· stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
· system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded — injector                          z  jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & RoII z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm;
· soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.
ZAD. 3.      
A. Soczewka ratunkowa – 10 szt. 

Producent: ……………………………………………….
Typ, model soczewki : ………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………
Średnica optyki: 6,0 mm
Długość całkowita: 13,0 mm

Typ optyki: Akrylowa, zawijalna, wieloczęściowa (trzyczęściowa), dwuwypukła, przedniodwuwypukła asymetryczna

Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy, absorbujący promieniowanie UV

Zakres filtrowania UV: Filtr przepuszczający do 10% promieniowania

przy długości fali 395 - 400 nm
Materiał części haptycznych: PMMA (MONOFLEX™*)

Projekt części haptycznych: Zmodyfikowane C

Ukątowanie części/haptycznych/anulacja: 10º
Dioptraż: od +6,0 D do +30,0 D (co 0,5 D)

Sugerowana stała A: 118,4

Stopień uwodnienia: 0,3%

Współczynnik refrakcji: 1,55

PCO/Nd:YAG: Niski odsetek zmętnień tylnej torby (tzw. wtórna zaćma) oraz bardzo niski procent koniecznych zabiegów kapsulotomii tylnej laserem Nd:YAG

B. Soczewka ratunkowa – 10 szt. 

Producent: ……………………………………………….
Typ, model soczewki : ………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………

Soczewka jednoczęściowa wykonana  w całości z PMMA

Część optyczna dwuwypukła z filtrem UV

Moc optyczna: od +10 do +30 D

Średnica całkowita: 12,5 mm

Średnica optyczna: 7,0 mm

Filtr UV

Angulacja haptenów 5

Soczewka zaopatrzona jest w oczka na obu częściach haptycznych, umożliwiające twardówkowe podszycie soczewki w rowku (bruździe).  

ZAD. 4  
Kohezyjny preparat wiskoelastyczny – 100 szt. 
Producent: ……………………………………………….
Preparat/nazwa handlowa: ………………………….…
Rok produkcji: ……………………………………………
Kohezyjny preparat wiskoelastyczny. Połączenie NaHA z Sorbitolem w celu ochrony śródbłonka przed urazami związanymi z fakoemulsyfikacją.
Pochodzenie polimeru: biofermentacja 
Stężenie hialuronianu sodu: 2.0%

Stężenie sorbitolu: 4.0%

Masa cząsteczkowa (Daltony):1.8 mln 
Lepkość (mPas): średnio 500 000

Osmolarność (mOsm/kg): 295 do 355

pH: 6.8-7.4

Okres ważności: 2 lata

Temperatura przechowywania: 2C do 25C

Objętość strzykawki (ml): 1.2

Rozmiar kaniuli (Gauge): 27
                 ........................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej       do  reprezentowania firmy

PAGE  
4

