Nr postępowania: WS2035520791                                                                                             Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zakup z dostawą 6 szt. defibrylatorów dla potrzeb MCZ S.A.

| LP | Parametry i funkcje | Warunek TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia: | Podać |  |
| 2. | Typ urządzenia: | Podać |  |
| 3. | Producent: | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia: | Podać |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |
| 2. | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | TAK |  |
| 3. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC | TAK |  |
| 4. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 200 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 360J | TAK |  |
| 5. | Ciężar defibrylatora do 10kg | TAK |  |
| 6. | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | TAK |  |
| 7. | Norma IP 43 | TAK |  |
| 8. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 9. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
| 10. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 11. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | TAK |  |
| 12. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25 | TAK |  |
| 13. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| 14. | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK |  |
| 15. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 | TAK |  |
| 16. | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
| 17. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
| 18. | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
| 19. | Regulacja prądu stymulacji 0-170 mA | TAK |  |
| 20. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 21 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
| 22. | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
| 23. | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK |  |
| 24. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia | TAK |  |
| 25. | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | TAK |  |
| 26. | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4’’ | TAK |  |
| 27. | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. | TAK |  |
| 28. | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
| 29. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips na palec | TAK |  |
| 30. | Moduł pomiaru ciśnienia NiBP z mankietem dla dorosłych | TAK |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej | TAK |  |
| 32. | Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem do transmisji danych medycznych na oddział hemodynamiki | TAK |  |
| 33. | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji min 2023 | TAK |  |
|  | Parametry pozostałe: |  |  |
| 1. | Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT. | TAK |  |
| 2. | Termin dostawy: do 4 tygodni od daty obustronnie podpisanej umowy. | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 4. | Instalacja urządzenia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 5. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i wykorzystania przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 6. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem). | TAK |  |
| 7. | Okres gwarancji: nie mniejszy niż 24 m-ce nie większy niż 36 m-cy. | TAK, podać |  |