Nr postępowania: WS2237008653                                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ

- PRZEDMIOT ZAKUPU:

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą sprzętu endoskopowego dla potrzeb MCZ S.A.

Zadanie Nr 1

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny /wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| Kolonoskop |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | podać |  |  |
| 2. | Typ urządzenia | podać |  |  |
| 3. | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji | TAK, podać |  |  |
| 4. | Producent | podać |  |  |
| 5. | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| 2. | Średnica sondy endoskopowej – max 12,9 mm | TAK, podać |  | 12,9 mm –- 0 pkt poniżej – 10 pkt |
| 3. | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK, podać |  |  |
| 4. | Głębia ostrości min 5- 100 mm | TAK, podać |  |  |
| 5. | Podwójna głębia ostrości 2-6 mm | TAK, podać |  |  |
| 6. | Pole widzenia – min 160o | TAK |  |  |
| 7. | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G / D-180o, P/L -160o | TAK |  |  |
| 8. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |  |
| 9. | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora | Min 4 przyciski |  | 4 przyciski – 0 pkt. więcej – 10 pkt |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |  |
| 11. | Długość sondy roboczej 1330 -1700 mm | TAK |  |  |
| 12. | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |  |
| 13. | Funkcja zmiany sztywności sondy | TAK |  | Stała – 0 pkt Regulowana -10 pkt |
| 14. | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 | TAK |  |  |
| 15. | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań EndoBase z funkcją uruchamiana zapisu zdjęć z przycisku endoskopu | TAK |  |  |
| 16. | Długość udzielanej gwarancji – min 24 miesiące. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne. | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt powyżej 24 – 10 pkt |

Zadanie Nr 2

| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EUS Endoskop ultrasonograficzny o skanowaniu liniowym |  |  |  |  |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | podać |  |  |
| 2. | Typ urządzenia | podać |  |  |
| 3. | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji | TAK, podać |  |  |
| 4. | Producent | podać |  |  |
| 5. | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Pole widzenia wideo – min 100° | TAK, podać |  |  |
| 2. | Kierunek widzenia - Boczny 55° | TAK, podać |  |  |
| 3. | Głębia ostrości – min 3 -100 mm | TAK, podać |  |  |
| 4. | Średnica zewn. końcówki – max 14,6 mm | TAK, podać |  |  |
| 5. | Średnica zewn. sondy – max 12,6 mm | TAK, podać |  |  |
| 6. | Minimalny zakres odchylenia końcówki – G:130o D: 90o P:90o L: 90o | TAK, podać |  |  |
| 7. | Średnica kanału biopsyjnego - min 3,7 mm | TAK, podać |  |  |
| 8. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora z możliwością ich zaprogramowania - 4 przyciski | TAK, podać |  | 4 przyciski – 0 pkt więcej – 10 pkt |
| 9. | Zakres skanowania EUS - liniowo min 170o | TAK, podać |  | 170º – 0 pkt powyżej – 10 pkt |
| 10. | Współpraca z posiadanym demontowalnym przewodem do podłączenia EUS z USG | podać |  |  |
| 11. | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EVIS EXERA | podać |  |  |
| 12. | Współpraca z posiadanym USG ALOKA | podać |  |  |
| 13. | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań EndoBase z funkcją uruchamiana zapisu zdjęć z przycisku endoskopu | podać |  |  |
| 14. | Długość udzielanej gwarancji – min 24 miesięcy | podać |  | 24 miesiące – 0 pkt powyżej 24 – 10 pkt |

| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | w okresie gwarancji bezpłatne wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw gwarancyjnych (obejmujące bezpłatny transport, robociznę i części) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych dostarczanych przez producenta oferowanego | TAK, podać |  |
| 2. | na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni roboczych, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 3. | dostawa urządzenia zastępczego, nastąpi w ciągu max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy i dotarcia urządzenia do serwisu | TAK |  |
| 5. | gwarantowany czas naprawy, max. 15 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu | TAK |  |
| 6. | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |

II       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Płatność realizowana przez Zamawiającego jednorazowo, po wykonaniu całości poszczególnych zadań.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość przedmiotu postępowania lub na wybrane zadania.

- Termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT.

- Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Bezpłatne szkolenie personelu.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Paszport techniczny (dostawa z urządzeniami).

- Termin realizacji do 31.12.2024 r.

- Ofertę należy złożyć w cenie netto/brutto.