Nr postępowania: WS2466156995                                                                                               Załącznik Nr 2 do SIWZ

Dane Wykonawcy:

nazwa Wykonawcy: …………….……

adres: …………………………………

NIP:…………… REGON:………….…..

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – szt. 1

| LP | Parametry i funkcje | Warunek TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia: | Podać |  |
| 2. | Typ urządzenia: | Podać |  |
| 3. | Producent: | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| 5. | Rok produkcji: | Podać |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Modułowa budowa pompy. | Tak, podać |  |
| 2. | Masa pompy bez wózka (monitor, akumulatory) – maksymalnie 25kg. | Tak, podać |  |
| 3. | Kolorowy składany monitor LCD z możliwością odłączenia od konsoli w czasie transportu, przekątna ekranu minimum 12” | Tak, podać |  |
| 4. | Pulpit sterowania nastawami pompy w postaci ekranu dotykowego z możliwością autoblokady. | Tak |  |
| 5. | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem. | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
| 7. | Praca pompy w trybach: automatyczny, półautomatyczny. | Tak, podać |  |
| 8. | Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji sygnałem EKG, falą ciśnienia, Rozrusz. V/AV, Rozrusz. A i Wewnętrzny). | Tak, podać |  |
| 9. | Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora. | Tak |  |
| 10. | Wejście sygnału ciśnienia i EKG od zewnętrznego monitora do pompy. | Tak |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na kontrapulsację w zakresie 15 do 214 u/min. | Zakres do 200u/min – 0 pkt Powyżej 200u/min – 10 pkt |  |
| 12. | Drukarka termiczna dwukanałowa. | Tak |  |
| 13. | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych danych na monitorze: 25 mm/s; 50mm/s. | 25mm/s i 50mm/s – 10 pkt inne prędkości – 0 pkt |  |
| 14. | System alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich parametrów - wyciek helu - niskiego ciśnienia helu - utraty wyzwalania EKG - odklejenia elektrod - nieprawidłowości komputera sterującego pracą pompy. | Tak, podać |  |
| 15. | Menu kontekstowe dotyczące alarmów w języku polskim, wyświetlane na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego bez zasłaniania odczytów krzywych pacjenta na ekranie głównym. | Tak |  |
| 16. | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i cyklicznie podczas pracy (w tym weryfikacja ciśnienia pracującego gazu). | Tak |  |
| 17. | Pompa wyposażona w kontrolę ilości He w układzie cewnika z automatycznym uzupełnianiem braków z powodu dyfuzji gazu. | Tak |  |
| 18. | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca i wyzwalania załamkiem R w przypadku migotania przedsionków. | Tak |  |
| 19. | Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji. | Tak |  |
| 20. | Modułowa budowa pompy. | Tak |  |
| 21. | Ciągła kontrola jakości sygnału wszystkich odprowadzeń EKG z identyfikacją i komunikatami na wypadek awarii odprowadzenia | Tak |  |
| 22. | Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania- bez zbiornika na kondensat, brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji. | Automatyczne usuwane pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel) – Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23. | Pompa przystosowana do współpracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodową transmisję sygnału ciśnienia. | Tak |  |
| 24. | Kalibracja czujnika światłowodowego balonu po wprowadzeniu cewnika do pacjenta i podłączeniu balonu do pompy oraz automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany He. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25. | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii. | Tak |  |
| 26. | Urządzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu karetką i lotniczego. | Tak |  |
| 27. | Pompa zamontowana na wózku z czterema kołami skrętnymi, z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa). | Modułowa budowa pompy umożliwiająca szybkie zdjęcie pompy z wózka, – Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 28. | Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka. | Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka – Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29. | Pompa wyposażona w wewnętrzny zintegrowany zbiornik helu gwarantujący autonomiczność pracy (min. 3 doby) niezależnie od podłączonej butli z helem. Rezerwuar ze względów bezpieczeństwa niedostępny z zewnątrz. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30. | W zestawie dla każdej z pomp: - butle z helem wielokrotnego użytku - 3 szt. - kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy - papier do drukarki. | Tak, podać |  |
| 31. | Fabryczny detektor Dopplera do oceny naczyń w kończynach dolnych. | Tak, podać |  |
| 32. | Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz Zasilanie z akumulatorów min. 3 godz. | Tak |  |
| 33. | Akumulatory dostępne dla personelu z mocowaniem zatrzaskowym umożliwiającym łatwą wymianę bez konieczności użycia narzędzi. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34. | Retraktor przewodu zasilającego 230V. | Tak, podać |  |
|  | Parametry pozostałe: |  |  |
| 1. | Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT. | Tak |  |
| 2. | Termin dostawy: lipiec/sierpień 2025 r. od daty obustronnie podpisanej umowy. | Tak |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 4. | Instalacja urządzenia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 5. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i wykorzystania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 6. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem). | Tak |  |
| 7. | Okres gwarancji: nie mniejszy niż 24 m-ce nie większy niż 36 m-cy. | Tak, podać |  |

........................................................................

Data i podpis Wykonawcy